## tehničke specifikacije
Br. | Tehničke specifikacije | broj stranice/a kataloga, prospekta, brošure ili druge tehničke dokumentacije na kojoj je naveden traženi podatak
Robotski uređaj za trening ravnoteže - JN 6/26
1 | Terapija primarno za trup i donje ekstremitete
2 | Može se primjenjivati u različitim početnim položajima pacijenta, poput sjedećeg, stojećeg, klečećeg ili uz oslonac na rukama
3 | Mjerenje i vježbanje ravnoteže i posturalne kontrole
4 | Četiri senzora sile omogućavaju snimanje opterećenja i rasterećenja, raspodjele težine i centra pritiska
5 | Maksimalna težina pacijenta do 180 kg
6 | Bežična veza senzora s centralnim računalom robotskog uređaja
7 | Mogućnost provođenja procjene ravnoteže / posturografija
8 | Ograničenja raspona pokreta pacijenta podešavaju se prije početka terapije
9 | Širok izbor od najmanje 20 vježbi virtualne stvarnosti nalik videoigri
10 | Tri standardizirane procjene kojima se procjenjuje stabilnosti sjedenja i stajanja, raspodjela težine i aktvni prijenos težine
11 | Vježbe aktivne terapije dostupne na min. 8 različitih razina
12 | Terapeutska kontrola podesivih parametara vježbi kretanja
13 | Pacijentima se tijekom korištenja pružaju vizualne i zvučne povratne informacije
14 | Upravljanje preko ekrana osjetljivog na dodir
15 | Prebacivanje s jednog nivoa na sljedeći može se izvesti ručno ili automatski
16 | Za svaku terapiju vrijeme se može ručno prilagoditi
17 | Osjetljivost se može mijenjati u toku aktivne terapije (50%, 75% ili 100%)
18 | Povratna informacija se daje nakon kraja svakog nivoa
19 | Vizualno pojednostavljeni terapijski zadaci
20 | Podrška na daljinu
21 | Raspon mjerenja sile 0 – 1700 N
22 | Raspon mjerenja nagiba iznosi ± 90°
23 | Baza podataka sadrži detaljne terapijske zapise za svakog pacijenta, (datum, vrijeme, trajanje, vrsta terapije, robotski uređaj, komentari)
24 | Uređaj izrađuje izvještaj koji se može pripremiti za ispis u PDF ili tekstualnom obliku o pacijentu, a koji prikazuje tijek terapije i napredak
25 | Terapeut može prilagoditi obrazac izvještaja
26 | Podaci o pacijentu se mogu arhivirati, brisati, upisivati ili preuzimati
27 | Kapacitet baze podataka za min 500 pacijenata
28 | Zaštita od strujnog udara: medicinski uređaj s internim napajanjem
29 | Napon napajanja 110 – 240V naizmjenična struja
Garancija min 24 mjeseca
Vrijeme reakcije na javljanje kvara u roku od 24 sata
Obavezna je edukacija korisnika, odnosno obuka za rad na uređaju na lokaciji korisnika.