## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Specijalna bolnica za zaštiu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama, Goljak 2, Zagreb
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE JN 22/24
Redni broj | Obavezne tehničke specifikacije | Redni broj stranice kataloga, prospekta, brošure ili druge tehničke dokumentacije na kojoj je razvidna tražena specifikacija
1.1 | Potpuno digitalni, širokopojasni Color Doppler ultrazvučni uređaj za primjenu u pedijatriji
1.2 | Operativni sustav prilagođen ultrazvučnom uređaju za upravljanje sustavima za ultrazvučnu dijagnostiku
1.3 | Potpuna primjena kliničkih aplikacija: abdomen, porodništvo i ginekologija, kardiologija, urologija, mali organi, vaskularni, ortopedija, lokomotorni sustav
1.4 | Dimenzije uređaja maksimalno: dubina 755mm, širina 570mm
1.5 | Težina: maksimalno 85 kg
1.6 | Monitor visoke rezolucije, dijagonale minimalno 21,5“, može se zakretati okomito i vodoravno
1.7 | Upravljačka ploča s ekranom osjetljivim na dodir dijagonale minimalno 13,3", podesivog kuta
1.8 | Korisnički podesiv raspored parametara na ekranu osjetljivom na dodir
1.9 | Upravljanje alfa numeričkom tipkovnicom za unos podataka u kombinaciji s ekranom na dodir, upravljačka ploča s pozadinskim osvjetljenjem
1.10 | Upravljačka ploča može se zakretati minimalno 40° lijevo/desno
1.11 | Upravljačka ploča podesive visine
1.12 | Dostupni načini rada: B-mod, Dvostruki B-mod, četverostruki B-mod, Oslikavanje pulsne inverzije ( PHI ), trapezoidno oslikavanje, Panoramsko oslikavanje u stvarnom vremenu (B-mod i Color mode), Panoramsko oslikavanje u stvarnom vremenu (B mod i DPI mod), Panoramska podrška u linearnom i konveksnom obliku, M-mod, Color M-mod, Color (Obojani) Doppler, Direktni PDI, TDI, Power Doppler PDI, PW s HPRF, CW.
1.13 | Anatomski M-mod s minimalno 3 linije uzorka.
1.14 | Dvostruki i četverostruki prikaz slike
1.15 | Duplex u B i Doppler modu.
1.16 | Triplex u B, obojani protok i PW modu.
1.17 | Mogućnost elektronskog upravljanja snopom za oslikavanje više skenova objekta iz više različitih kuteva u min. tri nivoa.
1.18 | Automatsko optimiziranje pritiskom na jednu tipku.
1.19 | Napredni program za vizualizaciju igle kod punkcije
1.20 | Mogućnost kontrastnog oslikavanja
1.21 | Minimalno 5 aktivnih priključka za slikovne dijagnostičke sonde, minimalno jedan priključak za penkala sondu
1.22 | Dostupne vrste sondi: linearne, konveksne, sektorske, volumetrijske, TEE
1.23 | Podržava EKG funkciju
1.24 | Lateralno pojačanje (TGC) minimalno 8 kontrola
1.25 | Mogućnost uvećanja slike u smrznutom i živom načinu rada do 10 puta
1.26 | Minimalno 12 linija fokusa, moguće podešavanje udaljenosti između fokusa
1.27 | Dinamički opseg minimalno 280
1.28 | Dubina skeniranja minimalno 40 cm
1.29 | Kromatske mape minimalno 13 mapa podesivo
1.30 | Minimalna brzina osvježavanja (fps) 2400 sličica/s
1.31 | Gustoća linija može biti podešena u minimalno 3 nivoa: niski/srednji/visoki
1.32 | Povezivanje DICOM 3.0 ili jednakovrijedno
1.33 | Podržane frekvencije sondi u rasponu minimalno 1.0 MHz do min. 17.0 MHz, mogućnost podešavanja frekvencije u minimalno 5 raspona u B Mode/Color Mode/PW mode
1.34 | Paketi mjerenja minimalno Neurološki, Vaskularni, Abdominalni, OB/Ginekološki, Kardiološki, Urološki, Mali Organi, Ortopedski
1.35 | Postavljanje bilješki na živom i smrznutom načinu rada, dostupni tvornički predefinirani komentari, korisnik može definirati komentar po želji, oznake tijela/organa minimalno 140 vrsta, mogu se klasificirati po vrsti pregleda
1.36 | Minimalno 6 USB priključaka
1.37 | Pohrana slike i podataka na tvrdi disk (HDD), veličine minimalno 2 TB
1.38 | Moguća pohrana slika direktno na vanjski USB disk u toku rada
1.39 | Dostupni formati za izvoz podataka: BMP, JPEG, TIFF ili MP4 i AVI ili jednakovrijedno
1.40 | Integriran grijač gela s odabirom grijanja u dvije razine
1.41 | Uključena multifrekvencijska mikrokonveksna dijagnostička sonda frekvencijskog raspona minimalno 4.0-13.0 MHz, radijusa maksimalno 14mm, biopsijski kompatibilna. Kut prikaza sonde minimalno 90°, mogućnost širokokutnog prikaza na sondi u dvije razine, sa proširenjem kuta minimalno 18°
1.42 | Mogućnost nadogradnje na multifrekvencijsku linearnu dijagnostičku sondu frekvencijskog raspona minimalno 3.0-17.0 MHz, širine prikaza minimalno 51 mm, biopsijski kompatibilna
1.43 | Mogućnost nadogradnje na multifrekvencijsku linearnu "hokey-stick" dijagnostičku sondu frekvencijskog raspona minimalno 4.0-16.0 MHz, širine prikaza maksimalno 25 mm
1.44 | Mogućnost nadogradnje na multifrekvencijsku sektorsku sondu frekvencijskog raspona minimalno 1.0-7.0 MHz, kuta prikaza minimalno 90°
1.45 | Mogućnost nadogradnje na multifrekvencijsku konveksnu sondu frekvencijskog raspona minimalno 1.0-8.0 MHz
1.46 | Uređaj dolazi s instaliranim medicinskim termalnim crno bijelim pisačem
Dostava , instalacija i tehnička edukaija uključeni u cijenu. Mogućnost redovnog održavanja - servisiranja i osigurana besplatna zamjenska jedinica. Jamstvo na uređaj i sondu minimalno 24 mjeseca.
Ponuda mora zadovoljiti sve tražene tehničke specifikacije, u protivnom će biti odbijena.